中南大学实验室安全检查项目表（2020）

| 序号 | 检查项目 |  | 规范要求 | 检查方式 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任体系 |  |  |  |  |
| 1.1 | 院系层面安全责任体系 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 实验室安全工作领导机构 |  | 成立学院(中心)实验室安全领导小组，由学院(中心)党/政主要领导作为负责人，分管实验室的领导及各研究所、实验中心、系、实验室等负责人参加。 | 查院系文件 |  |
| 1.1.2 | 实验室安全责任体系 |  | 1.学院(中心)党/政负责人是本单位实验室安全第一责任人，分管实验室的领导是本单位实验室安全主要责任人，实验室负责人或科研课题组负责人是本实验室安全直接责任人； 2.研究所、中心、教研室、实验室等机构有安全责任人和管理人，各科研实验室的负责人是使用该实验室的科研课题组组长； 3. 学院(中心)有完整、明确的实验室安全管理组织架构图，显示各级安全管理责任及任务分工 | 查院系发布的文件、资料或网络管理系统等 |  |
| 1.1.3 | 实验室安全管理责任书 |  | 签订责任书到实验房间安全责任人，及每一位使用实验室的人员 | 查实验室安全管理责任书 |  |
| 1.2 | 队伍建设 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 专职或兼职的实验室安全管理人员 |  | 1.理（除数统院、自动化学院与计算机学院）、工、医等类院系有专职实验室安全管理人员； 2.文、管、艺术类、数统院、自动化学院与计算机学院等学院有兼职实验室安全管理人 | 查院系文件 |  |
| 1.2.2 | 实验室安全检查 |  | 有教师、实验技术人员（含退休返聘人员）进行实验室安全检查 | 查工作记录 |  |
| 1.2.3 | 分管领导的实验室安全管理培训 |  | 分管实验室安全的负责人到岗一年内须接受实验室安全管理培训 | 查培训记录 |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |  |  |
| 2.1 | 实验室安全管理制度 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 实验安全管理制度 |  | 1.建有学科特色的实验室安全管理制度，包含院系的检查与问题隐患整改、值班值日、实验风险评估、危险源监管与教育培训（后三项对文科类学院、数统院、计算机学院、自动化学院不作要求）； 2.文件应具有可操作性或实际管理效用 | 查相关制度资料 |  |
| 2.1.2 | 应急预案或风险防控方案 |  | 针对实验室可能发生的事故，根据国家相关法律规定编制应急救援预案，如实验项目发生变化，及时对应急预案进行修订并做好相关记录 | 查应急预案或风险防控方案 |  |
| 3 | 安全宣传教育 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全教育活动 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 专业安全培训活动 |  | 院系每年开展专业安全培训活动，重点关注外来人员和研究生新生；每年至少开展一次培训活动 | 查看记录 |  |
| 3.1.2 | 应急演练 |  | 每年至少开展一次结合学科特点的应急演练 | 查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等 |  |
| 3.1.3 | 组织实验室安全知识考试 |  | 组织学生参加校级实验室安全环保考试；理（除数统院、自动化学院与计算机学院）工医类学院组织研究生新生进行实验室安全专项培训考试，通过者发放合格证书 | 查安全考试记录 |  |
| 3.2 | 安全文化 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 安全文化宣传专栏 |  | 建设适合学院特色的安全文化，院系网页设立专门的板块开展安全宣传、经验交流等 | 查看网页 |  |
| 3.2.2 | 其他多形式文化宣传 |  | 建议通过微信公众号、安全工作简报、安全文化月、安全专项整治活动、实验室安全达标、实验室安全评估、安全知识竞赛、微电影拍摄等方式，加强安全宣传 | 查看记录 |  |
| 4 | 安全检查 |  |  |  |  |
| 4.1 | 危险源辨识 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 危险源分布清单 |  | 1.学院层面建立危险源分布清单；定期进行实验室危险源辨识； 2.实验室建立危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息。其中危险源排查包括但不限于：（1）化学品；（2）剧毒品；（3）易制毒化学品；（4）易制爆化学品；（5）电气；（6）气瓶；（7）高温或低温；（8）高压或低压；（9）化学反应；（10）运动设备等 | 查看清单 |  |
| 4.1.2 | 警示标识 |  | 涉及危化品、病原微生物、放射性同位素、强磁、高温、高压等高危场所，有显著明确的警示标识 | 现场查看 |  |
| 4.1.3 | 风险评估和应急管控方案 |  | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案，由实验室建立，报院系备案并定期进行相关演练 | 检查记录 |  |
| 4.2 | 安全检查 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 定期检查 |  | 院系层面开展定期检查，建议每月不少于1次，并记录存档 | 查看检查记录 |  |
| 4.2.2 | 值日台账 |  | 实验室房间须建立值日台账，每天最后离开的人检查水电气门窗等，并签字 | 查看台账 |  |
| 4.2.3 | 安全检查人员的防护和计量用具 |  | 1.安全检查人员应配备专业的防护和计量用具，要佩戴标识、配备照相器具；进入化学、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具； 2.检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；条件许可的，应配备必要的测量、计量用具（电笔、万用表、声级计、风速仪等） | 查看防护用具 |  |
| 4.3 | 安全隐患整改 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 问题隐患整改与记录 |  | 1.院系应对问题隐患的进行及时整改，整改报告应在规定时间内提交学校管理部门，并归档； 2.存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成，并经相关部门检查合格后方能恢复实验； 3.整改保存记录 | 查看整改记录 |  |
| 4.4 | 安全报告 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 安全检查报告 | 有专项安全报告与实验室安全年度报告 |  | 查看存档文件 |  |
| 5 | 实验场所 |  |  |  |  |
| 5.1 | 场所环境 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 安全信息牌 |  | 实验场所应张贴安全信息牌，每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 | 查看现场 |  |
| 5.1.2 | 实验场所安全空间布局 |  | 实验场所应具备合理的安全空间布局。建议超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两扇门；实验楼大走廊保证留有大于2.0米净宽的消防通道；实验室操作区层高不低于2米；理工医类实验室人均面积不小于2.5平方米 | 查看现场 |  |
| 5.1.3 | 消防通道 |  | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 查看现场 |  |
| 5.1.4 | 实验室建设和装修 |  | 1.实验室建设和装修应符合消防安全要求，实验操作台应选用合格的防火、防腐材料； 2.仪器设备安装符合建筑物承重载荷；有可燃气体的实验室不设吊顶； 3.废弃不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭； 4.实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 | 查看现场 |  |
| 5.1.5 | 应急备用钥匙 |  | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙，应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用 | 查看备用钥匙 |  |
| 5.1.6 | 振动和噪音的屏蔽 |  | 实验设备需做好振动减震和噪音降噪，容易产生振动的设备，需考虑振动源的屏蔽；易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽；实验室噪声一般低于55分贝（机械设备不高于70分贝） | 查看现场，检查噪声值 |  |
| 5.1.7 | 实验室水、电、气管线布局与安装施工 |  | 1.实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范； 2.采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识；供气管道有标识，无破损；高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离 | 查看现场 |  |
| 5.2 | 卫生与日常管理 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 实验室分区 |  | 实验室分区应相对独立，布局合理，有毒有害实验区与学习区明确分开，合理布局，重点关注化学、生物类实验室查看现场 | 查看现场 |  |
| 5.2.2 | 实验室环境卫生 |  | 实验室环境应整洁卫生有序。 1.实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品； 2.不在实验室睡觉过夜，不存放和烧煮食物、饮食，不准吸烟、不使用可燃性蚊香 | 查看现场 |  |
| 5.2.3 | 实验室卫生安全值日制度 |  | 实验室有卫生安全值日制度，实验期间人员必须在岗，并有值日情况记录 | 查看卫生安全值日制度 |  |
| 5.3 | 场所其它安全 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 实验间编号与登记造册 |  | 每间实验室均有编号并登记造册 | 查看现场 |  |
| 5.3.2 | 急救物品 |  | 危险性实验室应配备急救物品，配备的药箱不上锁，并定期检查药品是否在保质期内 | 查看现场 |  |
| 5.3.3 | 废弃实验室安全防范措施和警示标识 |  | 废弃的实验室有安全防范措施和明显标识，具有危险隐患的实验室及设备在拆除前必须做好安全论证 | 查看现场 |  |
| 6 | 安全设施 |  |  |  |  |
| 6.1 | 消防设施 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 灭火设备及其使用训练 |  | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练。 1.烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等，应正常有效、方便取用； 2.灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀； | 查看现场与训练记录 |  |
| 6.1.2 | 紧急逃生疏散路线图 |  | 紧急逃生疏散路线通畅。 1.在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上； 2.路线与现场情况符合； 3.主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 | 查看现场 |  |
| 6.1.3 | 安全平面布局图 |  | 有涉及安全通道、安全出口、消防设施、报警装置、隔离防护设施的平面布局位置情况 | 查看现场 |  |
| 6.2 | 应急喷淋与洗眼装置 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 应急喷淋和洗眼装置配备 |  | 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置，并有显著引导标识 | 查看现场 |  |
| 6.2.2 | 应急喷淋与洗眼装置的安装 |  | 应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用。 1.应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米； 2.应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确；应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷淋头下方无障碍物； 3.不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置；洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度8-10cm），水流畅通平稳 | 查看现场 |  |
| 6.2.3 | 应急喷淋与洗眼装置的维护 |  | 对应急喷淋与洗眼装置应定期维护。 1.有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）； 2.每周擦拭洗眼喷头，无锈水脏水 | 查看检查记录 |  |
| 6.3 | 通风系统 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 通风系统 |  | 有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统。 1.管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机； 2.实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35-0.75 米/秒，定期进行维护、检修； 3.屋顶风机固定无松动、无异常噪声 | 查看现场 |  |
| 6.3.2 | 通风橱配置、使用与操作 |  | 通风橱的配置合理、使用正常、操作合规。 1.根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置（如活性炭、光催化分解、水喷淋等）； 2.任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风橱内进行； 3.进行实验时，可调玻璃视窗开至据台面10-15cm，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位； 4.玻璃视窗材料应是钢化玻璃。实验人员在通风橱进行实验时，避免将头伸入调节门内； 5.不将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内，以免堵塞排风口； 6.通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右，以免掉落 | 查看现场 |  |
| 6.4 | 门禁监控 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 门禁和监控设施配备 |  | 重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理。关注重点场所，如剧毒品、放射源存放点等危险源的管理 | 查看现场 |  |
| 6.4.2 | 门禁和监控系统运转 |  | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配。 1.监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，建议视频记录存储时间大于1个月； 2.停电时，电子门禁系统应是开启状态 | 查看现场 |  |
| 6.5 | 实验室防爆 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 防爆实验室的设计 |  | 有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求。 1.安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等； 2.对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器； 3.室内应加强通风，以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下 | 查看现场 |  |
| 6.5.2 | 具有爆炸危险性的仪器设备的安全防护 |  | 应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备，使用合适的安全罩防护 | 查看现场 |  |
| 7 | 基础安全 |  |  |  |  |
| 7.1 | 用电用水基础安全 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 实验室用电安全标准和行业标准 |  | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准。 1.实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定； 2.电气设备应配备空气开关和漏电保护器； 3.不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板； 4.禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面； 5.电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套； 6.大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求； 7.长期不用时，应切断电源； 8.无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 | 查看现场 |  |
| 7.1.2 | 给水、排水系统 |  | 给水、排水系统布置合理，运行正常。 1.水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损； 2.各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）； 3.各楼层及实验室的各级水管总阀需有明显的标识 | 查看现场 |  |
| 7.2 | 个人防护 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 实验人员个人防护用具配备 |  | 实验人员需配备合适的个人防护用具。 1.凡进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服；按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等； 2.进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜； 3.操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等，长发学生须将头发扎起并固定于工作帽内； 4.穿着化学、生物类实验服或带实验手套，不得随意出入非实验区 | 查看现场 |  |
| 7.2.2 | 个人防护用具存放 |  | 个人防护用具分散存放，并有明显标识，在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用 | 查看现场 |  |
| 7.2.3 | 个人防护器具的使用有培训及定期维护 |  | 各类个人防护器具的使用有培训及定期检查维护记录 | 查看培训及维护记录 |  |
| 7.3 | 其它 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 危险性实验管理 |  | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场。实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | 查看现场与审批记录，询问实验人员 |  |
| 7.3.2 | 实验台面与实验记录 |  | 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和实验记录 |  |
| 8 | 化学安全 |  |  |  |  |
| 8.1 | 危险化学品采购、验收、发放 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 非管制类危险化学品采购 |  | 审核相关供应商的行政许可资质证书并留存复印件，在具有生产经营许可资质的单位采购化学品 | 查危险化学品供应商行政许可资质证书复印件 |  |
| 8.1.2 | 剧毒品、爆炸品、第一类易制毒化学品、精神麻醉类药品采购 |  | 购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的供应商购买，并建立出入库台账，不得私自从外单位获取管控化学品 | 查学校与公安部门审批记录与详细的出入库台账 |  |
| 8.1.3 | 麻醉药品、精神药品采购 |  | 购买前须经学校审批，报食品药品监督管理部门批准后，向具有经营许可资质的供应商购买，并建立出入库台账。不得私自从外单位获取管控化学品 | 查学校与食品药品监督管理部门审批记录与详细的出入库台账 |  |
| 8.1.4 | 第二、三类易制毒化学品、易制爆化学品采购 |  | 在中南大学化学品管理平台建立采购订单，审批后报公安部门批准，审批通过后凭准购证向平台内供应商获取化学品。不得私自从外单位获取管控化学品 | 查中南大学化学品管理平台审批记录、公安部门管理系统审批记录与详细的出入库台账 |  |
| 8.1.5 | 危险化学品验收 |  | 购买危险化学品应有规范的验收记录 | 查看验收记录 |  |
| 8.1.6 | 化学品、气体运输 |  | 校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范 | 查看资料，现场抽查 |  |
| 8.2 | 实验室化学试剂存放 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 化学品台账与技术资料 |  | 有实验室内化学品的动态使用台帐；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅。 | 查看使用台账、危险化学品目录与技术资料 |  |
| 8.2.2 | 化学品存储空间 |  | 1.实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储藏区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全； 2.有机溶剂储存区应远离热源和火源； 3.易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风； 4.试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有序分类存放； 5.配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能的用品； 6.试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、氧化和还原化学品不得混放、装有试剂的试剂瓶不得开口放置； 7.实验台架无挡板不得存放化学试剂 | 查看现场，注意避免储存区近处有火源、热源 |  |
| 8.2.3 | 危险化学品存储量 |  | 1.实验室内存放的危险化学品总量原则上不应超过100公升或100千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50公升或50千克，且单一包装容器不应大于20公升或20千克； 2.单个实验装置存在10公升以上甲类物质储罐，或20公升以上乙类物质储罐，或50公升以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置； 3.可按50平米为标准，存放量以实验室面积比考察 | 查看现场 |  |
| 8.2.4 | 化学品标签 |  | 1.化学品包装物上应有符合规定的化学品标签； 2.当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识； 3.化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 | 查看实验台、存储柜、冰箱等 |  |
| 8.2.5 | 化学品灭火设施 |  | 针对不同的危化品实验室，应按照国家消防要求和火灾种类，配备相应的灭火器，如液体用、固体用、精密仪器、活泼金属等 | 查看现场设施配备 |  |
| 8.3 | 实验操作安全 |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程（SOP）、应急预案 |  | 1.指导书和预案上墙或便于取阅； 2.按照指导书进行实验； 3.实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施 | 查看指导书和预案，询问实验人员 |  |
| 8.3.2 | 危险化工工艺和装置安全设计 |  | 1.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统； 2.涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源 | 查看现场 |  |
| 8.3.3 | 有毒和异味废气的收集和防护 |  | 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器 | 查看现场 |  |
| 8.4 | 管控类化学品管理 |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 剧毒品管理 |  | 实行“五双”管理制度，即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐。分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。 1.配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管制度； 2.对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁； 3.配备监控与报警装置； 4.剧毒品使用时须有两人同时在场； 5.剧毒品处置建有规范流程 | 查看现场、记录本 |  |
| 8.4.2 | 易制毒化学品的管理 |  | 易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录；其中第一类易制毒品实行“五双”管理制度 | 查看现场、记录本 |  |
| 8.4.3 | 易制爆化学品的管理 |  | 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录 | 查看现场、记录本 |  |
| 8.4.4 | 爆炸品的管理 |  | 爆炸品单独隔离，限量存储，使用、销毁按照公安部门的要求执行 | 查看现场、记录本 |  |
| 8.4.5 | 精神、麻醉类药品、医疗用毒性药品 |  | 麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，其中麻醉药品、第一类精神药品和医疗用毒性药品须双人双锁保管，有规范的领取、使用、处置台账 | 查看现场、记录本 |  |
| 8.5 | 实验气体管理 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 实验气体采购 |  | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐 | 查看记录 |  |
| 8.5.2 | 气体的存放和使用 |  | 1.危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥； 2.配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅；无大量气体钢瓶堆放现象； 3.每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量； 4.气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所； 5.涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和相应的气体监控和报警装置等，张贴必要的安全警示标识； 6.可燃性气体与氧气等助燃气体不混放； 7.建有独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有标识、去向明确； 8.有专人管理和记录 | 查看现场 |  |
| 8.5.3 | 气体报警装置 |  | 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警器 | 查看现场 |  |
| 8.5.4 | 气体管路和钢瓶连接 |  | 1.气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查； 2.存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图；有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）； 3.未使用的钢瓶有钢瓶帽；钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶； 4.确认“满、使用中、空瓶”三种状态； 5.及时关闭气瓶总阀 | 查看现场 |  |
| 8.6 | 化学废弃物处置管理 |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 化学废弃物处置单位 |  | 化学废弃物需进行规范处置 1.化学废弃物包装严密，及时送学校中转站或收集点； 2.学校定时清运化学实验废弃物，无室外堆放实验废弃物现象； 3.化学实验固体废物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液 4.化学废弃物由具备相应资质的单位（企业）签约处置 | 查看委托合同及处置单位的资质，查看实验室现场 |  |
| 8.6.2 | 化学实验废物标签 |  | 使用学校统一的化学实验废弃物标签，标签信息包括：废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息 | 查看实验废物上粘贴的标签 |  |
| 8.6.3 | 化学实验废弃物容器 |  | 1.配备化学实验废弃物分类容器，对化学废弃物进行分类收集与存放（应避免易产生剧烈反应的废弃物混放）、贴好标签，盖子不敞开； 2.实验室内无大量存放现象；实验废弃物存放点位置合适无干扰、标签信息清晰、大桶存放时不能超过公称容积的85%； 3.对于危险性大的废弃物，要独立包装，标签信息明确； 4.不能混合，尽量原瓶装，加贴废弃物标签 | 查看现场 |  |
| 8.7 | 危化品仓库与废弃物中转站 |  |  |  |  |
| 8.7.1 | 危险品仓库、化学实验废弃物暂存库、废弃物集中存放点 |  | 涉及危化品及产生危险废物的学院应建有危险品仓库、化学实验废弃物暂存库，对废弃物集中定点存放。 1.危险品仓库、化学实验废弃物暂存库须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等管控措施，符合相关规定，专人管理； 2.消防设施符合国家相关规定，正确配备灭火器材（如灭火器、灭火毯、沙箱、自动喷淋等）； 3.若是实验楼内暂存库，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等管控措施，面积不超过30平方米； 4.不混放、整箱试剂的叠加高度不大于1.5米； 5.暂存库不能在地下室空间 | 查看学院危险品仓库、化学实验废弃物暂存库 |  |
| 8.8 | 其它化学安全 |  |  |  |  |
| 8.8.1 | 试剂标签 |  | 1.试剂需张贴标签，标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等； 2.装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确； 3.无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签 | 查看现场 |  |
| 8.8.2 | 玻璃器皿的使用 |  | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 | 查看现场 |  |
| 9 | 生物安全 |  |  |  |  |
| 9.1 | 实验室资质 |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 病原微生物生物等级资质 |  | 开展病原微生物实验研究的实验室，须具备相应的安全等级资质。 1.BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室须经政府部门批准建设； 2.BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2 实验室由学校建设后报政府卫生或农业部门备案 | 查看资格证书、报备资料 |  |
| 9.1.2 | 致病性病原微生物实验与实验室等级匹配度 |  | 在规定等级实验室中开展涉及致病性病原微生物的实验。开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4实验室中进行；开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在BSL-1/ ABSL-1、BSL-2/ ABSL-2或以上等级实验室中进行 | 查看现场与实验项目书 |  |
| 9.2 | 场所与设施 |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 安全防护设施 |  | 实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求，各区域分布合理、气压正常。 1.BSL-2/ABSL-2及以上安全等级实验室须设门禁管理和准入制度； 2.储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置 | 查看现场 |  |
| 9.2.2 | 生物安全设施 |  | 配有符合相应要求的生物安全设施。 1.配有II级生物安全柜，定期进行检测；B型生物安全柜需有正常通风系统； 2.配有压力蒸汽灭菌器，并定期监测灭菌效果，有安全操作规程上墙； 3.配备消防设施、应急供电（至少延时半小时），应急淋浴及洗眼装置； 4.传递窗功能正常、内部不存放物品； 5.安装有防虫纱窗、入口处有挡鼠板 | 查看现场 |  |
| 9.3 | 病原微生物采购与保管 |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 采购或自行分离高致病性病原微生物菌（毒）种 |  | 须办理相应申请和报批手续。 1.采购病原微生物须从有资质的单位购买，具有相应合格证书； 2.须按照学校流程审批，报行业主管部门批准； 3.转移和运输需按规定报卫生和农业主管部门批准，并按相应的运输包装要求包装后转移和运输 | 查看病原微生物供应商资质和合格证书、审批材料 |  |
| 9.3.2 | 高致病性病原微生物菌（毒）种保管 |  | 高致病性病原微生物菌（毒）种应妥善保存和严格管理。 1.病原微生物菌（毒）种保存在带锁冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理； 2.有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录 | 查看现场 |  |
| 9.4 | 人员管理 |  |  |  |  |
| 9.4.1 | 人员培训 |  | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训，经考核合格，并取得证书。 | 检查存档资料 |  |
| 9.4.2 | 工作人员医学评估 |  | 为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估。实施监测和治疗方案，并妥善保存相应的医学记录；有上岗前体检和离岗体检，长期工作有定期体检 | 查看医学记录 |  |
| 9.4.3 | 实验室准入制度 |  | 制定相应的人员准入制度。 1.外来人员进入生物安全实验室需经负责人批准，并有相关的教育培训、安全防控措施； 2.出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验 | 查看批准材料 |  |
| 9.5 | 操作与管理 |  |  |  |  |
| 9.5.1 | 生物安全手册和操作规范 |  | 制定并采用生物安全手册，有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范 | 查看生物安全手册和相关标准操作规范 |  |
| 9.5.2 | 风险评估和应急预案 |  | BSL-2 /ABSL-2及以上等级实验室，开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢出和意外事故的书面操作程序 | 查看风险评估材料和应急预案 |  |
| 9.5.3 | 实验操作和安全防护 |  | 1.在合适的生物安全柜中进行实验操作；不在超净工作台中进行病原微生物实验； 2.安全操作高速离心机，小心防止离心管破损或盖子破损造成溢出或气溶胶散发； 3.有开展病原微生物相关实验活动的记录； 4.有开展病原微生物相关实验活动的记录； 5.有合适的个人防护措施； 6.禁止戴防护手套操作设施设备（包括仪器、冰箱、电脑、电话、开关、门窗、柜子抽屉等） | 查看记录和现场 |  |
| 9.6 | 实验动物安全 |  |  |  |  |
| 9.6.1 | 实验动物的购买、饲养、解剖 |  | 1.饲养实验动物的场所应有资质证书； 2.实验动物需从具有资质的单位购买，有合格证明； 3.用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格； 4.解剖实验动物时，必须做好个人安全防护 | 查看场所资质证书、实验动物合格证明、检验检疫证明、现场操作人员安全防护情况 |  |
| 9.6.2 | 实验动物伦理审查 |  | 动物实验按相关规定进行伦理审查，保障动物权益 | 查看记录 |  |
| 9.7 | 生物实验废物处置 |  |  |  |  |
| 9.7.1 | 生化废弃物的集中场所与要求 |  | 1.生化废弃物须交有资质的单位处置，有交接记录； 2.动物实验结束后，送学校中转站或收集点经必要的灭菌、灭活处理； 3.配备生化实验废弃物垃圾桶（一般内置黄色塑料袋），有标签； 4.使用学校统一的生化实验废弃物标签 | 查看处置记录及现场 |  |
| 9.7.2 | 生化废弃物的处置特殊要求 |  | 1.生物实验产生的EB胶毒性强，需集中存放、贴好化学废弃物标签，及时送学校中转站或收集点； 2.刀片、移液枪头等尖锐物应使用耐扎的利器盒/纸板箱盛放，送储时再装入黄色塑料袋，贴好标签； 3.涉及病原微生物的实验废弃物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理； 4.高致病性生物材料废弃物处置实现溯源追踪； 5.生化实验废弃物不得混入生活垃圾桶，生活垃圾不得混入生化实验垃圾桶 | 查看现场 |  |
| 10 | 辐射安全 |  |  |  |  |
| 10.1 | 实验室资质与人员要求 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 涉源单位的资质 |  | 涉源单位须取得“辐射安全许可证”。 1.按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验； 2.X射线类衍射仪等3类以上射线装置纳入许可证范畴 | 查看许可证 |  |
| 10.1.2 | 涉源人员的资质、培训与体检 |  | 涉源人员须经过专门培训，定期参加职业体检。 1.渉源人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》（4年复训1次），涉源人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案； 2.涉源人员进入实验场所须佩带个人剂量计； 3.委托有资质单位按时进行剂量检测（3个月一次） | 查看合格证书、体检记录与计量检测记录，查看现场 |  |
| 10.2 | 场所设施与采购运输 |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 辐射设施和场所的警示、连锁和报警装置 |  | 辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置。放射源储存库应设双门双控，并有安全报警系统（与公安部门联网）和视频监控系统、辐照设施设备和2类以上射线装置具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置、有明显的安全警示标识、警戒线和剂量报警仪 | 查看现场 |  |
| 10.2.2 | 涉源实验场所年度检测报告 |  | 涉源实验场所每年有合格的实验场所检测报告 | 查看现场、检定证书、检测报告 |  |
| 10.2.3 | 废物的容器和暂存库 |  | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库。非密封性放射性实验室有衰减池，或者有非密封性专门回收处置场所 | 查看现场 |  |
| 10.2.4 | 放射性物质的采购、转移和运输 |  | 放射性物质的采购、转移和运输应按规定报批。 1.放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及政府环保部门的审批备案材料，上述采购和转让转移前必须先做环境影响评价工作； 2.放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料； 3.放射源、放射性物质以及3类以上射线装置变更及时登记 | 查看审批备案材料 |  |
| 10.3 | 放射性实验安全及废弃物处置 |  |  |  |  |
| 10.3.1 | 放射性装置的操作规程、安保方案及应急预案 |  | 各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行。重点关注Г辐照、电子加速器、射线探伤仪、非密封性放射性实验操作、5类以上的密封性放射性实验操作 | 查看操作规程、安保方案及应急预案以及实验操作 |  |
| 10.3.2 | 放射源及设备的报废 |  | 放射源及设备报废时有符合国家相关规定的处置方案或回收协议。 1.中、长半衰期核素固液废弃物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，短半衰期核素固液废弃物放置10个半衰期经检测达标后作为普通废物处理，并有处置记录； 2.报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行退役处置； 3.X光管报废时应敲碎，拍照留存；涉源实验场所退役须按国家相关规定执行 | 查看审批与处置记录 |  |
| 11 | 机电等安全 |  |  |  |  |
| 11.1 | 仪器设备常规管理 |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 日常管理 |  | 建立设备台帐，设备上有资产标签，实名制管理 | 查看电子或纸质台帐 |  |
| 11.1.2 | 大型、特种设备的使用 |  | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配、有设备运行维护的记录、有安全操作规程或注意事项 | 查看记录、有手册或规范明示牌 |  |
| 11.1.3 | 仪器设备的接电和用电 |  | 1.仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于0.5欧； 2.电脑、空调、电加热器、饮水机等不随意开机过夜； 3.对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） | 昼夜工作的设备要有实时监控设施 |  |
| 11.1.4 | 特殊设备的安全防护措施 |  | 1.特别关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好； 2.自研自制设备时，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施 | 查看培训记录、防护罩、防护栏、自屏蔽设施等 |  |
| 11.2 | 机械安全 |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 机械设备 |  | 1.机床应保持清洁整齐； 2.严禁在床头、床面、刀架上放置物品； 3.机械设备可靠接地，实验结束后，应切断电源，整理好场地并将实验用具等摆放整齐，清理好机械设备产生的废渣、屑 | 查看现场 |  |
| 11.2.2 | 实验人员个人防护 |  | 1.进入高速切削机械操作工作场所，穿好工作服，戴好防护眼镜，扣紧衣袖口，长发学生戴好工作帽，禁止戴手套、长围巾、领带、手镯等配饰物，禁穿拖鞋、高跟鞋等； 2. 设备运转时严禁用手调整工件； 3.个人防护用品要穿戴齐全，如工作服、工作帽、工作鞋、防护眼镜等； 4.操作冷加工设备必须穿“三紧式”工作服，不能留长发（长发要盘在工作帽内），禁止戴手套 | 检查操作提示、防护配置；有人操作时检查执行情况 |  |
| 11.2.3 | 铸锻及热处理实验的场地和防护 |  | 1.铸造实验场地宽敞、通道畅通，使用设备前，操作者要按要求穿戴好防护用品； 2.盐浴炉加热零件必须预先烘干，并用铁丝绑牢，缓慢放入炉中，以防盐液炸崩烫伤； 3.淬火油槽不得有水，油量不能过少，以免发生火灾；与铁水接触的一切工具，使用前必须加热，严禁将冷的工具伸入铁水内，以免引起爆炸； 4.锻压设备不得空打或大力敲打过薄锻件，锻造时锻件应达到850℃以上，锻锤空置时应垫有木块 | 查看现场 |  |
| 11.2.4 | 高空作业操作规程 |  | 2米以上高空临边、攀登作业，要穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带，有相关安全操作规程 | 查看现场 |  |
| 11.3 | 电气安全 |  |  |  |  |
| 11.3.1 | 电气设备的使用 |  | 1.各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备； 2.试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端； 3.高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）； 4.控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等； 5.强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热； 6.应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统； 7.禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具； 8.电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源； 9.强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网 | 查看现场 |  |
| 11.3.2 | 操作电气设备的防护器具 |  | 1.强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套； 2.静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴 | 检查实验要求、记录、护具及提示 |  |
| 11.4 | 激光安全 |  |  |  |  |
| 11.4.1 | 安全屏蔽设施 |  | 1.功率较大的激光器有互锁装置、防护罩； 2.激光照射方向不会对他人造成伤害，防止激光发射口及反射镜上扬 | 查看现场 |  |
| 11.4.2 | 个人防护用具 |  | 1.操作人员穿戴防护眼镜等防护用品、不带手表等能反光的物品； 2.禁止直视激光束和它的反向光束，禁止对激光器件做任何目视准直操作； 3.禁止用眼睛检查激光器故障，激光器必须在断电情况下进行检查 | 检查护具、现场询问 |  |
| 11.4.3 | 警示标志 |  | 所有激光区域内张贴警告标志 | 查看现场 |  |
| 11.5 | 粉尘安全 |  |  |  |  |
| 11.5.1 | 防爆型的电气设备 |  | 1.大量粉状物质的储存与使用场所，应选用防爆型的电气设备，如防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管或水煤气管，必须达到整体防爆要求； 2.粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置； 3.使用工具具有防爆功能或不产生火花 | 查看现场 |  |
| 11.5.2 | 个人防护用具 |  | 粉尘场所应穿防静电棉质衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器 | 检查护具 |  |
| 11.5.3 | 实验室粉尘浓度 |  | 1.确保实验室粉尘浓度在爆炸限以下； 2.配备合适的灭火装置； 3.粉尘浓度较高的场所，有加湿装置（喷雾）使湿度在65%以上 | 查看现场 |  |
| 12 | 特种设备与常规冷热设备 |  |  |  |  |
| 12.1 | 起重类设备 |  |  |  |  |
| 12.1.1 | 《特种设备使用登记证》 |  | 额定起重量大于等于3t且提升高度大于等于2m的起重设备须取得《特种设备使用登记证》，低于额度限定值的可不办理《特种设备使用登记证》 | 查看资料 |  |
| 12.1.2 | 起重机械操作人员、检验单位相关资质 |  | 1.操作人员须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次； 2.委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 查看资料 |  |
| 12.1.3 | 起重机械定期保养，警示标示，防护设施 |  | 1.在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录； 2.制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施； 3.起重设备声光报警正常，室内起重设备要标有运行通道 | 查看现场及记录 |  |
| 12.2 | 压力容器 |  |  |  |  |
| 12.2.1 | 《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》 |  | 1.压力大于0.1MPa且容积大于30L的压力容器，须取得《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》； 2.设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 | 查看资料 |  |
| 12.2.2 | 压力容器操作人员、检验单位相关资质 |  | 1.操作人员持证上岗，取得《特种设备作业人员证》，并每4年复审一次； 2.委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置； 3.安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定 | 查看资料 |  |
| 12.2.3 | 压力容器的存放区域，安全警示标识 |  | 1.大型实验气体罐的存储场所应通风、干燥、防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射，严禁明火和其它热源； 2.大型实验气体（窒息、可燃类）罐必须放置在室外，周围设置隔离装置、安全警示标识； 3.可燃性气罐远离火源热源 | 查看现场 |  |
| 12.2.4 | 存储可燃、爆炸性气体的气罐防护 |  | 1.容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置，同时应设避雷装置； 2.电气设施是否防爆，避雷装置接地良好 | 查看现场 |  |
| 12.2.5 | 压力容器管理制度、操作规程和实行使用登记 |  | 1.制定大型气体罐管理制度和操作规程，落实维护、保养及安全责任制； 2.实行使用登记制度，及时填写使用登记表； 3.定期检查大型实验气体罐外表涂色、腐蚀、变形、磨损、裂纹，附件是否齐全、完好 | 查看资料及使用登记本 |  |
| 12.3 | 场（厂）内专用机动车辆 |  |  |  |  |
| 12.3.1 | 检验报告 |  | 取得《厂内机动车辆监督检验报告》 |  |  |
| 12.3.2 | 特种设备作业人员证 |  | 操作人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗 | 证书在有效期内 |  |
| 12.3.3 | 定期检验 |  | 委托有资质单位进行定期检验 | 合格证在有效期内 |  |
| 12.4 | 加热及制冷装置管理 |  |  |  |  |
| 12.4.1 | 贮存危险化学品的冰箱 |  | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，冰箱门上应注明是否为防爆冰箱 | 查看现场 |  |
| 12.4.2 | 冰箱内试剂 |  | 1.有物品清单（至少包括：品名、使用人、日期等），经常清理，有清理记录； 2.试剂瓶可靠密封，螺口拧紧，无开口容器；实验室冰箱中不放置食品 | 查看现场，查清理记录 |  |
| 12.4.3 | 使用期限和空间要求 |  | 1.冰箱不超期服役（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批； 2.冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热； 3.烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批； 4.加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等 | 查看现场 |  |
| 12.4.4 | 安全操作规程 |  | 1.加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识； 2.烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品； 3.不使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤； 4.使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开； 5.使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次），或有实时监控设施； 6.使用中的烘箱、电阻炉要标识使用人姓名 | 查看现场 |  |
| 12.4.5 | 安全防范举措 |  | 1.涉及化学品的实验室不使用明火电炉； 2.如不可替代必须使用，须有安全防范措施； 3.不使用明火电炉加热易燃易爆试剂； 4.明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头； 5.不能用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱 | 查看现场 |  |